ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 Код ЄДРПОУ: 22864480 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): | Радіометр сумарної активності альфа-, бета- випромінюючих радіонуклідів, код 38340000-0 «Прилади для вимірювання величин» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги з особливостями UA-2024-06-19-001777-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | Технічні характеристики. Тип детектора; Напівпровідниковий детектор – 1 шт.. Лічильник Гейгера – 1 шт.. Чутливість напівпровідникового детектора, (не менше): - Бета-канал (Для бета-випромінювання джерел з радіонуклідами 90Sr+90Y) - Альфа-канал (Для альфа-випромінювання джерел з радіонуклідами 239Рu); 0,2 с-1∙Бк-1 0,3 с-1∙Бк-1. Діапазон енергій, які реєструє радіометр, кеВ, (не гірше): - Альфа-випромінювання - Бета-випромінювання; від 3500 до 8000 від 50 до 3500. Межі допустимої основної відносної похибки вимірювання активності еталонних джерел 1П9 і 1С0 в діапазоні активностей від 1 до 10000 Бк з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищують; ± 15 %. Мінімальна вимірювана активність в альфа-каналі (радіонуклід Pu-239) в лічильному зразку за час вимірювання 3600 с (при радіаційному фоні не більше 0,2 мкЗв/год) при δ=50%, P=0,95 становить не більше; 0,02 Бк. Мінімальна вимірювана активність в бета-каналі (радіонуклід Sr-90 + Y-90) в лічильному зразку за час вимірювання 3600 с (при радіаційному фоні не більше 0,2 мкЗв/год) при δ=50%, P=0,95 становить не більше; 0,1 Бк. Швидкість рахунку фонових імпульсів в каналі реєстрації: - альфа-випромінювання не перевищує - бета-випромінювання не перевищує; 0,001 с-1 0,03 с-1. Діапазон встановлюваних інтервалів часу вимірювань (не гірше); від 1 до 60000 с. Вклад в рахунок бета-каналу від альфа-каналу при вимірюванні джерел 1П9 не перевищує; 1%. Час встановлення робочого режиму радіометра не перевищує; 30 хв.. Час безперервної роботи радіометра не менше; 24 годин. Нестабільність показів радіометра за час безперервної роботи не більше; ± 5 %. Електроживлення радіометрів і обмін з ПК здійснюється через комплектний USB-РС10 кабель; Так. Струм споживання радіометрів при живленні по USB, природному радіаційному фоні і номінальній напрузі живлення 5 В не перевищує; 100 мА. Радіометри забезпечують доступ до вимірювальної інформації по лініям зв’язку організованим на базі інтерфейсу USB; Так. Керування роботою радіометра здійснюється на ПК за допомогою програми; Так. Мова програми є українська; Так. Радіометри призначені для використання в умовах (не гірше): - температура навколишнього повітря - відносна вологість - атмосферний тиск; від плюс 5°С до плюс 50°С до 80% при 35°С від 84 до 106,7 кПа. Радіометри в транспортній тарі міцні до впливу (не гірше): - граничних температур навколишнього повітря - підвищеної відносної вологості навколишнього повітря; від мінус 50 до плюс 50°C до (95 ± 3)% при 35°С. Конструкції радіометрів забезпечують ступінь захисту оболонок не гірше; IP54 згідно ДСТУ EN 60529.. Комплектація; Ноутбук з програмним забезпеченням; Настанова щодо експлуатування.. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення: | сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за рахунок коштів Державного бюджету України на 2024 рік. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі: | 1356900,00 грн. з врахуванням ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформації (комерційних пропозицій) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі, беручи до уваги наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20. |
| 7 | Кількість закупівлі: | 1 шт |
| 8 | Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178; |
| 9 | Адреси точок комерційного обліку споживача, по яких здійснюється постачання природного газу постачальником: | 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 |
| 10 | Термін поставки (передачі) товару: | не пізніше ніж до 01.12.2024 |